	
	[image: image2.png]REGIONE DEL VENETO






	Gara per fornitura di Archi a C per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
	[image: image1.png]REGIONE DEL VENETO





	Capitolato tecnico
	



GARA PER LA FORNITURA DI

APPARECCHIATURE PORTATILI PER FLUOROSCOPIA (ARCHI A C)

PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO
CAPITOLATO TECNICO
OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato disciplina la  fornitura,  comprensiva  di  installazione  a perfetta regola d’arte, messa in esercizio, collaudo e servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle seguenti apparecchiature:  
	LOTTO
	DESCRIZIONE
	QUANTITA’/ANNO

	
	
	1° 
	2° 
	3° 

	1
	archi a c digitali con detettore a pannello destinati ad applicazioni cliniche di Ortopedia, Traumatologia Ortopedica e Terapia del dolore e comunque per esplorazioni a basse energie e limitati tempi di scopia, per utilizzo su adulti pediatrico e neonatale
	14
	1
	5

	2
	archi a c digitali con detettore a pannello destinati ad applicazioni cliniche multidisciplinari (es. Chirurgia Generale, Gastroenterologia e Pneumologia per procedure endoscopiche, elettrofisiologie e impianti di pacemaker/defibrillatori tradizionali) per utilizzo su adulti pediatrico e neonatale
	31
	2
	7

	3
	archi a c digitali con detettore a pannello destinati ad applicazioni cliniche che richiedono importanti carichi di lavoro e/o lunghi tempi di procedura ( es. Neurochirurgia, Endourologia, Chirurgia Vascolare periferica) per utilizzo su adulti pediatrico e neonatale
	18


	5
	3

	4
	archi a c digitali con detettore a pannello destinati ad applicazioni cliniche di massimo livello  che richiedono importanti carichi di lavoro e/o lunghi tempi di procedura e motorizzazione dell’arco su più assi (es. Chirurgia Vascolare toraco-addominale e dei vasi del collo, Cardiochirurgia, Chirurgia Spinale, neurochirurgia, Elettrofisiologia e impianti di defibrillatori/pacemaker tricamerali) per utilizzo su adulti pediatrico e neonatale
	12


	8
	2


La fornitura comporterà per la ditta aggiudicataria i seguenti obblighi contrattuali:

· il trasporto, la consegna, l’installazione a regola d’arte (comprese eventuali integrazioni con i sistemi informativi aziendali, laddove richiesto), la messa a punto, il collaudo tecnico funzionale e quant’altro necessario per rendere completamente funzionante e funzionale l’apparecchiatura, il tutto a totali spese e cura dell’aggiudicataria; 

· collaudo e istruzione del personale; 

· garanzia per 24 mesi (dal collaudo dell’apparecchiatura); 

· manutenzione assistenza tecnica full risk nel periodo di garanzia (24 mesi);

· eventuale ritiro e smaltimento delle apparecchiature sostituite (da quotare in opzione); in particolare i R.A.E.E. da ritirare e smaltire potranno essere di qualsiasi marca o modello, comunque della tipologia delle apparecchiature oggetto della procedura di gara e in numero non superiore alle  apparecchiature ordinate;

· quant’altro previsto dal presente capitolato. 

Le Ditte partecipanti dovranno dettagliare nella documentazione tecnica il materiale di consumo  eventualmente necessario  per  il  corretto  e  regolare  funzionamento  della apparecchiatura  con  indicazione  se  trattasi  di  materiale  dedicato  o  acquistabile  nel  libero mercato:  le  ditte  dovranno  altresì  indicare  nella  offerta  economica  i  costi  del  materiale suindicato.
CARATTERISTICHE MINIME COMUNI A TUTTI I LOTTI

Tutte le apparecchiature richieste per tutti i lotti dovranno essere di ultima generazione, con le seguenti caratteristiche minime pena esclusione:

GENERATORE E TAVOLO DI COMANDO

· Alimentazione adatta a linea di rete elettrica standard 220V 16A

· Generatore ad alta frequenza con ondulazione residua <= 5%
· Range dei valori di mA e kV il più ampio possibile, sia in automatico che in manuale
· Step di regolazione dei valori di mA e kV il più fine possibile, sia in automatico che in manuale

· Scopia pulsata con range dei PPS il più ampio possibile, sia in automatico che in manuale

· Scopia pulsata con step di regolazione dei PPS il più fine possibile, sia in automatico che in manuale
· Presenza di sistema di controllo automatico della dose

· Presenza di controllo automatico della luminosità (ABS)

· Presenza di controllo automatico dell’esposizione (AEC)
Alla documentazione tecnica dovrà essere allegata la scheda tecnica del generatore fornita dal fabbricante
SORGENTE RADIOGENA

· Capacità e dispersione termica del tubo radiogeno e del complesso cuffia-tubo elevate e comunque adeguate alla tipologia di applicazioni cui gli apparecchi sono destinati, da dettagliarsi con le curve di carico e raffreddamento del Fabbricante che devono essere allegate alla documentazione tecnica
· Presenza di filtri per l’abbattimento delle radiazioni a bassa energia

· Presenza di collimatori almeno lamellare e ad iride o a geometria concentrica, con regolazione della collimazione su immagine memorizzata senza dover erogare dose aggiuntiva.

STATIVO (BRACCIO a C)
· Apparecchiatura di dimensioni compatte, robusta, bilanciata e stabile nel posizionamento (l’arco dovrà mantenere la posizione anche senza l’inserimento di freni meccanici o elettromeccanici comunque presenti), con ampie movimentazioni, profondità utile e spazio libero verticale 

· movimentazione verticale motorizzata

· tutti i movimenti motorizzati eventualmente presenti, ad eccezione di quello verticale, devono poter essere disattivati per permettere manovre in condizioni di emergenza

· equipaggiata  con maniglie per agevolare i posizionamenti manuali e ruote per il trasporto dotate di freno di stazionamento ad azionamento manuale 

· cavi resistenti, flessibili e preferibilmente integrati nello stativo

· Velocità di movimentazione adeguate sia manuali  che automatiche

DETETTORE

Detettore digitale a pannello multicampo con le seguenti caratteristiche:

· Range dinamico >=84 dB 

· Profondità in acquisizione >=  14 bit

· elevata risoluzione spaziale ed elevata DQE

· calibrazione automatica

· Sistema di raffreddamento integrato

· Dotato di griglia antidiffusione rimovibile

· disponibile nelle seguenti due misure, laddove richieste:

· non inferiore a 20x20 cm e non superiore a 26x30 cm

· non inferiore a 30x30 cm
Alla documentazione tecnica dovrà essere allegata la scheda tecnica del fabbricante 
ACQUISIZIONE IMMAGINI
· Emissione di RX in grafia e in scopia da pedale e/o da consolle operatore anche con pulsante

· Presenza di programmi anatomici predefiniti con possibilità di creare e memorizzare programmi e protocolli personalizzati, eventualmente con le dovute autorizzazioni
· Fermo immagine visionabile contemporaneamente  alla scopia con possibilità di richiamo delle immagini memorizzate
· Presenza di programma di esposizione low dose

FUNZIONI E SOFTWARE 
Devono essere possibili e disponibili almeno le seguenti funzioni:

· Acquisizione con elaborazione in tempo reale dell'immagine

· Rotazione digitale delle immagini

· Memorizzazione automatica della Last Image Hold (LIH) e delle serie acquisite in scopia
· Snapshot o Single shot

· Possibilità di richiamo delle immagini di riferimento

· Cine Review

· Disponibilità di funzioni di post processing

· Edge Enhancement

· Zoom virtuale senza esposizione aggiuntiva
VISUALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE IMMAGINI
Workstation di elaborazione/visualizzazione delle immagini su stazione separata con:

· coppia di monitor TFT da almeno 19” medicali (o equivalente display singolo) con risoluzione la più alta possibile, ottimizzata in riferimento alla massima risoluzione dell’immagine in acquisizione, con elevato contrasto ed elevata luminanza 

· ampio supporto di memorizzazione, adeguato ai frame rate massimi di acquisizione immagini, a matrice piena, richiesti e raggiungibili

· uscite video e digitali DVI e/o HDMI per collegamento a monitor esterni
Alla documentazione tecnica dovrà essere allegata la scheda tecnica del fabbricante 
SISTEMA E ACCESSORI
Ciascuna apparecchiatura dovrà essere configurata con tutti i pacchetti software e gli accessori necessari per l’applicazione clinica cui è destinata, in particolare deve essere completa di:

· Efficaci sistemi di riduzione/ottimizzazione della dose erogata al paziente e all’operatore

· Sistema di misura, registrazione e visualizzazione della dose erogata, del DAP (istantaneo e accumulato) e del Kerma al punto di riferimento interventistico e del tempo complessivo di scopia.
· Conformità DICOM 3.0 con almeno le seguenti classi: DSDR, Storage, Print, Worklist, Query retrieve, MPPS; conformità ai profili IHE. Alla documentazione tecnica dovrà essere allegata  dichiarazione conformità alle diverse classi di servizio (DICOM conformance statement, IHE compliant)
· Peso compatibile con una facile movimentazione.

· Dimensioni compatte dell'apparecchio a riposo.

· Centratore laser integrato lato detettore

· Dispositivo spazzacavi

· Pedaliera e pulsante RX con cavo o wireless
CARATTERISTICHE MINIME DISTINTIVE PER CIASCUN SINGOLO LOTTO
Inoltre, per ciascun lotto, le apparecchiature dovranno possedere le seguenti ulteriori caratteristiche minime, pena esclusione:
GENERATORE E TAVOLO DI COMANDO
	
	LOTTO 1
	LOTTO 2
	LOTTO 3
	LOTTO 4

	Frequenza del generatore >= (KHz)
	15
	18
	18
	18

	Potenza erogata >= (kW, IEC 60601-2-54)

	2
	10
	20
	20

	Corrente erogata minima in scopia pulsata <= (mA) in tutto il range dell’emissione pulsata
	0,2
In grado di erogare minime correnti in scopia pulsata per preservare il rateo di dose rispetto al tipo di esplorazione richiesta
	3
	5
	5

	Corrente erogata massima in scopia pulsata >= (mA) in tutto il range dell’emissione pulsata
	20
	60
	200
	200

	Range di tensione erogata compreso almeno nell’intervallo (kV)
	40-110
	40-120
	40-120
	40-120

	Frequenza massima di emissione pulsata >= (pps)
	7
	7
	12
	25

	Sistema di raffreddamento
	Almeno passivo
	Almeno passivo
	Attivo, a circolazione di fluido, adeguato a limitare la temperatura del complesso tubo-cuffia anche in caso di elevati carichi di lavoro e/o tempi di scopia prolungati, con sistema di sicurezza per evitare il blocco termico della macchina
	Attivo, a circolazione di fluido, adeguato a limitare la temperatura del complesso tubo-cuffia anche in caso di elevati carichi di lavoro e/o tempi di scopia prolungati, con sistema di sicurezza per evitare il blocco termico della macchina


SORGENTE RADIOGENA
	
	LOTTO 1
	LOTTO 2
	LOTTO 3
	LOTTO 4

	Anodo
	
	rotante
	rotante
	rotante

	Fuochi
	
	Doppia macchia focale
	Doppia macchia focale
	Doppia macchia focale


STATIVO (BRACCIO A C)

	
	LOTTO 1
	LOTTO 2
	LOTTO 3
	LOTTO 4

	[image: image1.png][image: image2.png]






	
	
	
	Movimenti motorizzati almeno per gli assi α e γ con raggiungimento della posizione in modo bilanciato, preciso, stabile e sufficientemente rapido

	



	
	
	Profondità utile P>= 67 cm
	Profondità utile P>= 67 cm


ACQUISIZIONE IMMAGINI

	
	LOTTO 1
	LOTTO 2
	LOTTO 3
	LOTTO 4

	Cadenza massima di acquisizione delle immagini con matrice piena di elaborazione ( frame/secondo)
	Almeno 7
	Almeno 7
	Almeno 12
	Almeno 25

	Modalità di comando
	
	
	Pedaliera con funzioni programmabili e personalizzabili
	Pedaliera con funzioni programmabili e personalizzabili


FUNZIONI E SOFTWARE DI ELABORAZIONE

	
	LOTTO 1
	LOTTO 2
	LOTTO 3
	LOTTO 4

	Incluse in configurazione offerta
	
	
	
	Roadmapping, Sottrazione immagine (DSA),  Massima opacità del vaso

	Disponibili da quotare in opzione
	
	
	Roadmapping, Sottrazione immagine (DSA),  Massima opacità del vaso
	interfaccia con i principali sistemi di navigazione chirurgica presenti sul mercato

	Da quotare se disponibili
	
	
	Fusion imaging
	· Fusion imaging

· acquisizione/ricostruzione 3D


ALTRI ACCESSORI

	
	LOTTO 1
	LOTTO 2
	LOTTO 3
	LOTTO 4

	Disponibili da quotare in opzione
	· Masterizzatore DVD medicale, se non integrato
· stampante B/N

· Fantoccio per controlli di qualità dell'immagine (es. mod. Fluoro-Euromechanics) 
· Protezioni a barriera anti-X per le parti inferiori dell’operatore, con spessore Pb equivalente non inferiore a 0,5 mm

·  tavolo radiotrasparente con ruote, inclinazioni regolabili trendelenburg e anti trendelenburg, elevata capacità di carico, con e senza protezioni da raggi X per l’operatore e  idoneo all’uso con l’arco 
	· Masterizzatore DVD medicale, se non integrato
· stampante B/N

· Fantoccio per controlli di qualità dell'immagine (es. mod. Fluoro-Euromechanics)  
· Protezioni a barriera anti-X per le parti inferiori dell’operatore, con spessore Pb equivalente non inferiore a 0,5 mm

· tavolo radiotrasparente con ruote, inclinazioni regolabili trendelenburg e anti trendelenburg, elevata capacità di carico, con e senza protezioni da raggi X per l’operatore e  idoneo all’uso con l’arco 
	· Masterizzatore DVD medicale, se non integrato
· stampante B/N

· Fantoccio per controlli di qualità dell'immagine (es. mod. Fluoro-Euromechanics)  
· Protezioni a barriera anti-X per le parti inferiori dell’operatore, con spessore Pb equivalente non inferiore a 0,5 mm

· tavolo radiotrasparente con ruote, inclinazioni regolabili trendelenburg e anti trendelenburg, elevata capacità di carico, con e senza protezioni da raggi X per l’operatore e  idoneo all’uso con l’arco

· Iniettore angiografico di ultima generazione
	· Masterizzatore DVD medicale, se non integrato
· stampante B/N

· Fantoccio per controlli di qualità dell'immagine (es. mod. Fluoro-Euromechanics)

· Protezioni a barriera anti-X per le parti inferiori dell’operatore, con spessore Pb equivalente non inferiore a 0,5 mm, 

· tavolo radiotrasparente con ruote, inclinazioni regolabili trendelenburg e anti trendelenburg, elevata capacità di carico, con e senza protezioni da raggi X per l’operatore e  idoneo all’uso con l’arco

· Iniettore angiografico di ultima generazione

	Da quotare se disponibili
	Centratore laser integrato lato tubo RX
	Centratore laser integrato lato tubo RX
	Centratore laser integrato lato tubo RX
	Centratore laser integrato lato tubo RX


CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’
	
	CRITERIO
	VERRANNO VALUTATI
	VERRA’ ESPLICITATO, PER CIASCUN LOTTO, IL PUNTEGGIO MINIMO E MASSIMO

	
	1. Caratteristiche tecniche del generatore
	ondulazione residua (%)
	

	
	
	Range potenza erogata (kW, IEC 60601-2-54)
	

	
	2. Sistemi di contenimento e monitoraggio della dose
	Caratteristiche del sistema di controllo automatico della dose
	

	
	
	Caratteristiche del sistema di controllo automatico della luminosità (ABS)
	

	
	
	Caratteristiche del sistema di controllo automatico dell'esposizione (AEC)
	

	
	
	Caratteristiche del sistema di collimazione (geometrie, spessori delle lamelle, automatismi, protocolli…)
	

	
	
	Caratteristiche del sistema di filtrazione (mm Al equivalenti)
	

	
	
	Caratteristiche del dispositivo di misura e visualizzazione della dose erogata, con registrazione del DAP e tempo complessivo di scopia
	

	
	
	Caratteristiche altre soluzioni per il controllo/ottimizzazione della dose al paziente e all'operatore
	

	
	3. Sistemi di garanzia di continuità d’uso e loro affidabilità
	Caratteristiche del sistema di raffreddamento
	

	
	
	Caratteristiche dei sistemi di sicurezza per evitare il blocco termico della macchina (solo per i lotti 3 e 4)
	

	
	
	capacita' termica complesso cuffia-tubo (kHU)
	

	
	
	capacita' termica tubo (kHU)
	

	
	
	Dispersione termica complesso cuffia-tubo (kHU/min)
	

	
	
	dispersione termica tubo (kHU/min)
	

	
	4. Caratteristiche e qualità del sistema di generazione del fascio
	Range e step di regolazioni della tensione erogata (kV) in modalità automatica e manuale
	

	
	
	range e step di regolazione mA in modalità automatica e manuale
	

	
	
	Range e step di regolazione della corrente erogata in scopia pulsata (mA)
	

	
	
	Sorgente radiogena ad anodo fisso/rotante (solo lotto 1)
	

	
	
	Sorgente radiogena: velocità di rotazione dell’anodo (rpm)
	

	
	
	Sorgente radiogena: numero di fuochi (solo lotto 1)
	

	
	
	Sorgente radiogena: potenza (kW) e dimensioni (mm) fuochi (IEC 60336)
	

	
	5.  caratteristiche tecniche che influiscono sulla qualità dell’immagine
	Detettore: tecnologia (Silicio amorfo, CMOS, altro)
	

	
	
	Detettore: risoluzione spaziale (pl/mm a determinate condizioni di misura da definire esplicitare eventuale binning)
	

	
	
	Detettore: DQE (% , IEC 62220-1, a determinate condizioni di misura )
	

	
	
	Detettore: range dinamico (dB, esplicitare eventuale binning)
	

	
	
	Detettore: profondità in acquisizione (n. bit)
	

	
	
	Detettore: dimensione del pixel (micron, esplicitare eventuale binning)
	

	
	
	Risoluzione spaziale detettore (pl/mm a determinate condizioni di misura) 
	

	
	
	Risoluzione detettore (pixel X pixel)
	

	
	
	Caratteristiche griglia antidiffusione (materiale, linee/cm, modalità di inserimento/estrazione, altro)
	

	
	
	Range della frequenza e step di regolazione emissione pulsata (pps) in automatico e manuale
	

	
	
	cadenza max acquisizione immagini (frame/sec con matrice piena di elaborazione, esplicitare eventuale binning)


	

	
	6. Accessibilità paziente, facilità di posizionamento e sistemi di comando
	





Range, step di regolazione ed eventuale motorizzazione dei movimenti α, β, γ (°)
Range e step di regolazione dei movimenti H e T  (mm) 

Velocità di movimentazione quando motorizzata α, β, γ (°/sec), H e T  (mm/sec)  
	

	
	
	
Profondità utile P e spazio libero tubo/detettore A (cm)
	

	
	
	Presenza di eventuali sistemi anticollisione e  funzione di ritorno per movimenti motorizzati (specificare caratteristiche)
	

	
	
	Caratteristiche interfaccia di comando da consolle, del pulsante e della pedaliera
	

	
	7. Ergonomia e sanificabilità
	Peso (Kg) e dimensioni a riposo (cm) apparecchio e stazione di elaborazione/acquisizione 
	

	
	
	Ingombri del detettore (cm)
	

	
	
	motorizzazione per la traslazione/spostamento (Si/No)
	

	
	
	Accessori disponibili in configurazione offerta per agevolare il posizionamento manuale dell’arco e il trasporto
	

	
	
	Percorso cavi integrato nell’arco (Si/No)
	

	
	
	Caratteristiche finiture superficiali
	

	
	
	Caratteristiche dispositivo spazzacavi
	

	
	
	Caratteristiche freni di stazionamento
	

	
	8. funzioni di acquisizione delle immagini (descrivere le funzionalità, caratteristiche e parametri delle varie modalità e dei programmi/protocolli, se disponibili)


	Scopia pulsata standard
	

	
	
	Scopia pulsata a bassa energia
	

	
	
	Scopia continua
	

	
	
	Snap o Single shot
	

	
	
	Fermo immagine (LIH da scopia)
	

	
	
	richiamo immagini di riferimento
	

	
	
	programmi e protocolli anatomici memorizzati e possibilità di creare e memorizzare programmi e protocolli personalizzati
	

	
	
	Cine review
	

	
	
	compatibilita' con sistemi di navigazione chirurgica (Descrivere con quali sistemi di navigazione chirurgica presenti sul mercato)
	

	
	
	altro
	

	
	9. elaborazione delle immagini (descrivere le funzioni/pacchetti SW quando disponibili)
	Matrice d’immagine elaborata massima (pixel x pixel/bit)
	

	
	
	Elaborazione in tempo reale
	

	
	
	rotazione digitale delle immagini
	

	
	
	correzione automatica degli artefatti 
	

	
	
	memorizzazione automatica della LIH (Last Image Hold) e delle serie acquisite in scopia 
	

	
	
	Edge enhancement
	

	
	
	roadmapping
	

	
	
	sottrazione immagine (DSA)
	

	
	
	massima opacità del vaso
	

	
	
	funzioni di misura e di annotazione, marker anatomici
	

	
	
	zoom virtuale senza esposizione aggiuntiva
	

	
	
	Post-processing
	

	
	
	altro
	

	
	10. memorizzazione,  visualizzazione e trasmissione delle immagini
	Tipologia e capacità del supporto di memorizzazione statica (GB ed equivalente n. immagini memorizzabili con matrice piena di elaborazione non compressa)
	

	
	
	Monitor (n.,  tipologia, dimensioni “, risoluzione spaziale pixel X pixel, modalità di scansione in n. linee/scansione e frequenza Hz, risoluzione di contrasto, luminosità cd/m2, uscite digitali disponibili
	

	
	
	DICOM 3.0: classi di servizio incluse in configurazione offerta oltre le minime richieste
	

	Prova pratica
	Movimentazione e posizionamento nelle varie applicazioni cliniche
	
	

	
	Completezza e funzionalità degli applicativi e dei software per le varie applicazioni cliniche
	
	

	
	Qualità delle immagini
	
	

	
	Ergonomia e semplicità di esecuzione
	
	

	
	Tempi di accensione in emergenza 
	
	


INTEGRAZIONE NELL’AMBIENTE DEL SISTEMA INFORMATIVO
Su richiesta delle Aziende Sanitarie la ditta dovrà realizzare e garantire l’integrazione e il collegamento dell’apparecchiatura/sistema con il Sistema Informativo Radiologico gestionale RIS, il Sistema di gestione e archiviazione delle immagini PACS ed eventuali altri software dipartimentali in uso presso le Aziende sanitarie destinatarie.

La ditta dovrà garantire i necessari servizi di collegamento dell’apparecchiatura/sistema fornito al sistema RIS, al sistema PACS principale (primario) e al sistema PACS di emergenza o equivalente (secondario, con funzioni di Disaster Recovery) in uso con relativi test e prove tecniche di trasmissione.
β





T





α





γ





H





P





A





β





T





α





γ





H





P





A








bozza capitolato tecnico Archi a C
Pag. 18/18

